## Slide 1
1: Rekord felvétel
kétféle mintavételi módszer
Nyquist-határ, hasonmás (“aliasing”)
minta kezelés rekord-felvétel közben
kontra rekord-felvételt követõ DSP
speciális trigger feltételek
szegmentált memória
“InstaVu” (rekord-felvétel
gyakoriság növelés)

## Slide 2
Az oszcilloszkóp a mérõfejjel kezdõdik ...
(GIGO: garbage-in/garbage-out)
Alapkorlát az “analóg sávszélesség”, amit
az elsõ kritikus lépés: a rekord-felvétel
(= digitalizálás) még tovább szûkít(het).
A “használható sávszélesség” értéke az
adatok felhasználásától és az igényelt
pontosságtól is függ.
Változások megfigyeléséhez nagy gyakori-
ságú rekord-felvétel (illetve nyomvonal
frissítési gyakoriság) szükséges.

## Slide 3
Valós idejû mintavétel (RTS: Real-Time Sampling; single-shot or tranzient sampling)
“mindenféle” jelre
tranziens jelnél csak ez lehet
egyetlen trigger teljes rekord
max. minta gyakoriság: hardver (A/D) korlát
idõben egyenletes minta-sorozat
ha az analóg sávszélességet “átfogja”:
DRT (= Digital Real-Time scope)
van pretrigger

## Slide 4
Ekvivalens idejû mintavétel (ETS: Equivalent-Time Sampling; repetitive sampling)
csak repetitív jel esetén (... mint “ART”)
ismétlõdõ trigger rekord részletekbõl “áll össze” a teljes rekord, emiatt csökken(!) a frissítési gyakoriság
a megvalósult (effektív) minta gyakoriság nagyobb(!) mint a hardver(A/D) korlát
kihasználható a teljes(!) analóg sávszélesség
“véletlen” ETS: van pretrigger
igen nagy sávszélességhez: “szekvenciális” ETS

## Slide 5
“Véletlen” ETS
Trig1
Trig2
Trig3
Sample
pts.
ismétlõdõ(repetitív) jelbõl rekord-részletek:
teljes rekord:
hardver (A/D)
korlát
PREtrigger = 50%
a hardver (A/D) korlátnál
jobb(!) idõfelbontás
idõ
mérés

## Slide 6
“Szekvenciális” ETS
Trig1
Trig2
Trig3
Sample
point
ismétlõdõ(repetitív) jelbõl késleltetett minták:
idõ
késleltetés
rekord:
nincs pretrigger(!)

## Slide 7
rekord hossz ( “ACQuisition Memory”): R
idõalap: “sec/DIV” ; osztás-szám (Div): 10
hullámforma idõtartam: T = 10. “sec/DIV”
minta-gyakoriság: a minta idõtávolság ( T/R ) reciproka
A rekord aktuális minta-gyakorisága: (fs real vagy fs equ)
fs =
T/R
1
=
10.“sec/DIV”
R
[MS/s]
[msec/Div]
[K pts.]
(Ennek felsõ korlátja eszköz-specifikáció!)

## Slide 8
Megengedett jel-sávszélesség (5%-os pontossághoz)
(a) 3-szor kisebb(!) mint az oszcilloszkóp
“analóg sávszélesség (- 3dB)” értéke,
[- 3dB jelcsillapítás = - 29% amplitúdó hiba !]
(b) a minta-gyakoriság K-ad része :
fs/K és K > 2, (K=2 Nyquist-határ)
[fs/2-nél nagyobb frekvenciájú jelkomponens az alapsáv-
ba transzformálódik: “hasonmás (ALIASING)” lép fel !!]
LINeáris interpolációnál K = 10
SINC interpolációnál K = 4
.
[A rekord-felvétel tehát csak “a történet egyik fele” !
Az interpoláció mûvelete növeli a rekordok közötti holtidõt.]

## Slide 9
Rekord-hossz (ACQuisition MEMory)
“nagy” rekord-hossz célszerû
(mert a memória-mérettel arányos a minta-gyakoriság),
két kivétel:
(1) repetitív jel megfigyelése
(2) gyorsan lezajló esemény ( rövid ideig tartó jel )
a nagy méretû memória szegmentálható
vizualizáláshoz (nyomvonal megjelenítéshez) hatásos adat-tömörítõ algoritmus szükséges(!),
emiatt csökken a frissítési gyakoriság

## Slide 10
Minta-gyakoriság csökkenés(!) az idõalap növekedésével: (a véges rekord-hossz hatása)
(c) LC
500 pts.
1000 pts.
(c) HP
50 K pts.
(100 MS/s)/2
(2 GS/s)/4
32 K pts.
50 K pts.

## Slide 11
A: Növekvõ idõalap beállításoknál a “potenciális túlmintavételzés” kihasználása rekord-felvétel közben (... egyben: “anti-aliasing”!)
A1: csúcs-detektálás (Peak Detect)
zavar (tüske: Glitch) figyeléshez
A2: zajszûrés (Real-time “sum AVG”)
felbontás javításhoz (High Resolution)

## Slide 12
B: ismétlõdõ rekordok azonos idõhelyzetû mintáinak feldolgozása
B1: burkoló (Envelope; “extrema”)
B2: átlagolás (Averaging; “exp [or sum] AVG”)
C: egy hullámforma(rekord) mûvelet
C2: simítás (Smoothing Digital Filter; “mov AVG”)
...
... összehasonlításhoz:
feldolgozás rekord-felvételt követõen

## Slide 13
A1: Szélsõérték (min/max, csúcs) detektálás rekord-felvétel közben (Peak or Glitch detect)
(c) HP

## Slide 14
“Csúcs detektáló” rekord-felvétel:
normal sample kontra Peak Detect
(c) Tek
Sample
Peak
Detect

## Slide 15
A2: Effektív bitszám növelés (= zajszûrés) rekord-felvétel közben (Real-time Decimating Filter; “sum AVG”)
maximális(!) frekvenciájú digitalizálás és
az idõalaptól függõ mértékû decimáló szûrés
(minél lassúbb a “sweep”, vagyis minél nagyobb a
túlmintavételezés, annál nagyobb lehet az effektív
bitszám)
egyszeri vagy repetitív jel

## Slide 16
“Nagy”felbontású rekord-felvétel:
(c) Tek
250 MS/s
100 MS/s

## Slide 17
Rekord-felvételt követõ (post-acquisition) “hagyományos” zajszûrések
C2: simítás ( Smoothing Digital Filter; “mov AVG” )
+ egyetlen rekord (tranziens is szûrhetõ)
- csökken(!) a felvett rekord sávszélessége
- rövidül(!) a hullámforma rekordhossza
+ tárolt, feldolgozott rekord is simítható
B2: átlagolás ( Averaging; “exp [or sum] AVG” )
- ismétlõdõ rekordok (repetitív jel) azonos idõhelyzetû mintáinak folyamatos [v. terminálódó] átlagolása
+ TRIGGERrel szinkron jelrészlet kiemelhetõ a zajból
+ “exp”: folytonos mûködés (... mint “analóg RC-szûrõ”)
- nagy trigger- (és mûveleti-) gyakoriságnál hatásos

## Slide 18
Hullámforma “simítás”:
(c) Tek

## Slide 19
Ismétlõdõ hullámformák “átlagolása”: (Triggerrel aszinkron zaj kiszûrése: “exp AVG”)
(c) Hi

## Slide 20
sample
“zoom”
HiRes + “zoom”
HiRes
(“real-time”
sum AVG)
“repetitive”
exp AVG
Normal sample kontra HiRes
HiRes kontra “exp AVG”
(c) Tek

## Slide 21
Average kontra Envelope
Envelope
Average
Peak Detect kontra Envelope
Peak
Detect
Envelope

## Slide 22
Rekord-felvétel gyakoriság növelés (“InstaVu” TM, Tek)
a rekord-felvételek között kb. 2us
a holtidõ (8 ms helyett!)

## Slide 23
Trigger
hagyományos “él”vezérlés
(standard “edge”)
  forrás (source)
  csatolás (coupling)
  szint (level)
  meredekség (slope)
  késleltetés (delay)
  pretrigger (negative delay)
  tiltás (hold-off)
mûködési módok
  egyszeres (single)
  indított (normal)
  AUTOmatikus
  szekvencia (szegmentált
memória esetén)
speciális és összetett
trigger feltételek

## Slide 24
“Runt Pulse” Trigger
(+)
(-)
Trigger On Crossing One Threshold Twice
elõírt amplitúdó korlátnál kisebb , csak egy szintértéket
átlépõ impulzus ( “törpe” pulzus detektor, pl.: TRIstate Bus )
Hi
Hi
Lo
Lo
Limit :

## Slide 25
“Slew-Rate” Trigger
Trigger If Faster Than
Trigger If
Slower Than
Trigger If Faster Than
Trigger If
Slower Than
HIGH
Low
Low-to-HIGH
(+ polarity)
HIGH-to-Low
(- polarity)
túl gyors (vagy lassú) jelváltozás
Limit :

## Slide 26
“Width” Trigger
T1
(+)
(-)
T2
Trigger On Inside Or Outside
két idõkorlát közé (vagy azokon kívül) esõ szélességû impulzus
( pl.: clock jitter; mem. write enable; comm. protocol )
Limit :

## Slide 27
“Glitch” Trigger
(+)
(-)
Trigger If Narrower Than
elõírt idõkorlátnál kisebb impulzus ( tüske: Glitch )

## Slide 28
1: Glitch-figyelés (Peak detect) vagy 2: “Glitch” trigger ?
1: Peak-detect ( ...“lassú” idõalap kell!)
+ megtalálja az ismeretlen paraméterû zavar-jelet
- elveszti a “holtidõben” (vagy ritkán) fellépõ “tüskét”
(fontos jellemzõ még: frissítési gyakoriság)
2: “Glitch” trigger
- elõre definiálni kell a zavar-jel paramétereit
+ a “tüske” pozícionálja a rekord-felvételt
( ...”gyors” idõalap, “ritka” glitch is lehet!)

## Slide 29
“Time-out” Trigger
T
(+)
(-)
Trigger On Signal That Hang
adott idõhatárt túllépõ “impulzus”
Limit :

## Slide 30
“Setup/Hold” Trigger
Clock
Clock
Level
X
Setup Time Limit
Hold Time Limit
Data
Level
Trigger
Reference
Trigger On Hold Time Violation
Setup Time Violation
Data
X
a beállási/tartási idõ specifikációt “megsértõ” adat
(pl.: register write)

## Slide 31
2: Megjelenítés
nyers mintapontok (dot) kontra
vonal-utánzás (vector)
kompresszió (minta-ritkítás) ill.
interpoláció (minta-sûrítés)
végtelen utánvilágítás (point ACC)
változó utánvilágítás (árnyalat)
vonalíró (roll) üzemmód

## Slide 32
A DSO nyomvonal megjelenítése “csak”
vizuális referencia (!), a mért értékeket
a tárolt hullámforma numerikus adatai
tartalmazzák.
A vizualizálás túlmintavételezési igényét
a vektor-típusú (folytonos nyomvonalat
emuláló) mód csökkenti, egyben gátolja
az érzékcsalódás (“perceptual aliasing”)
fellépését.

## Slide 33
Vektor (“connect the dots”) megjelenítés
optikai illúzió (visual aliasing)
* van csúcs-hiba (de nincs “alul”mintavételezés!)
* csökken (!) a frissítési gyakoriság

## Slide 34
Nyomvonal rekonstrukció
(c) Hi
(LIN)
(SINC)
A hullámforma közvetlenül megjeleníthetõ, ha a rekord-hossz (ACQuisition MEMory)
és a horizontális pixel-szám (DISPlay MEMory) azonos. Rendszerint nem ez a helyzet!
Ha kevés a minta [“gyors” idõalap
vagy idõnyújtás (ZOOM) esetén],
minta sûrítés szükséges!
Az interpolált minták csak azt
mutatják meg, hogy “minek kellett
megtörténnie”, és nem azt, hogy
“valójában mi történt”!

## Slide 35
3: Mérés és elemzés
hullámforma-paraméterek mérése
rekord mûveletek (Waveform Math)
spektrum analízis (FFT)
adat-eloszlás (histogram)
mérési statisztikák
kontra statisztikai mérések
maszk mérés (határérték komparálás)

## Slide 36
A hullámforma (idõrekord) numerikus
mintáinak feldolgozása (DSP) hatékony
méréseket, és tartomány váltással (FFT,
hisztogram) új nézõpontú elemzést tesz
lehetõvé.
Változások számszerû minõsítésére alkal-
mas a paraméter statisztika felvétel.
Az eszköz intelligencia a nagy átbocsátó-
képesség (a gyors válaszok) alapja is.

## Slide 37
Automatikus paraméter-mérések
“Periódikus jel”
Pulzus-paraméterek (IEEE Std. 181, 194), és mérési statisztikák
Szintbeállítás: amplitúdó-hisztogramból
“Amplitúdó”
“Idõtartam”
A folyamatos
paraméter mérés
csökkenti
a frissítési gyakoriságot!
(c) Tek

## Slide 38
Rekord mûveletek
(c) HP
Az interpoláció segíti a hardver
maximális kihasználását!
...
összegzés
szorzás
négyzet
integrálás
differenciálás
simítás (szûrés)
átlagolás
burkoló
...

## Slide 39
FFT = DFT = Fourier-sor (periódikus jelrészlet harmónikus komponensekre bontása)
az FFT módszerû spektrum analízis
tartománya: 0 - fs/2 ( fs a minta-gyakoriság )
felbontása: fs/N ( N az FFT minta-száma)
az idõ-tartomány és a frekvencia-tartomány felbontásának ellentmondása:
idõfelbontás: 1/fs [ és az idõablak: (1/fs).N = 10.”sec/DIV” ]
FFT “ablak”: a nem-koherens mintavétel hatásának (spektrum-szivárgás, amplitúdó-hiba) csökkentése

## Slide 40
Hálózati-feszültség torzítás (páratlan harmónikusok)
/DIV
/DIV
FFT
2nd
3rd
Param
Meas

## Slide 41
Statisztikai mérés
hagyományos (vizuális, manuális) eljárás:
szélsõ-érték detektálás (envelope), kurzor-mérés
automatizálás: statisztikai-adatbázis felvétel
ismétlõdõ statisztikus jelenségek (idõ-jitter,
amplitúdó zaj, ...) eloszlásának rögzítése ( histogram )
és a statisztikai koncentrációk elemzése

## Slide 42
“Szem-ábra” (átlapolódó jel-szegmensek)
Alap (base)
és
tetõ (top):
a közép alatti és feletti
domináns
amplitúdó-populáció
(ezek nem a min. és
max. értékek!)
Elemzés a
közeli (proximal, 10%),
közbensõ (mesial, 50%),
és
távoli (distal, 90%)
szinteken